便携式高精度微量氧分析仪—GPL-1200

应用领域：钢铁、石化、电力、电子及科研机构等。

技术参数

原  理：超级Galvanic电化学传感器。

量  程：0 ~ 10/100/1000ppm,25%O2，自动/手动量程。

准确度：量程的1%（在常温，常压下）。

分辨力：0.01PPM。

线性度：R平方值>0.995。

响应时间：10秒达到90%。

恢复时间：60分钟从空气（60秒）到10ppm。

传感器寿命：>24个月（在1000ppm下）。

电器特征

显  示：大屏幕LCD显示，

★自适应智能背景灯。在光线太暗时背景灯自动开启，方便测量。

★数值稳定线：在数值越不稳定，屏幕上直线越长，数值稳定后，

直线成一个点或者消失。

控制键：带有五个防水按键，可方便地选择开关机、量程、校准、报警和系统设置功能。

输  出：0 ~ 3V模拟输出（选配）。

电  源：充电电池，一次充电可正常使用超过30天。

防  爆：本安防爆设计，防爆等级：Class 1, Division 1, Groups A, B, C, D。

报  警：低电池报警，充电指示。

★ 特低电量时自动关机功能，用于保护电池电压过低造成电池损坏

操作条件

测量介质：H2、He、碳氢化合物、惰性气体、混合气体、酸性气体（订购时需说明）。

流量：0.5 ~ 2 SCFH，推荐：1.6 SCFH(约800毫升/每分钟)。

校准：建议采用80%FS标准气。

压力：5 ~ 100Psig（负压时需选加抽气泵）。      温度：5 ~ +45℃，自带温度补偿。

取样系统

带快速吹扫系统，包括保护性四通阀、流量控制阀和流量计，1/8”不锈钢卡套接头。

物理特征

体积：9.6" x 9" x 3"

重量：12磅（约5公斤）

封装：氧化铝材料，NEMA 4X封装。

随机备件

—专用仪表箱。                                            —充电器和充电电池。

—2米连接管路。                                          —中英文手册。

选件

—可选内置抽气泵。                                  —可选过滤单元。